CYCW-4XA 温度表使用说明书

一、产品概述：

CYCW-4XA型温度表是一种采用全新设计理念的高性能、高可靠性的温度控制仪表，广泛适用于仓库、化工、医药、保鲜等行业的温度测量，自动控制系统。

二、主要特点：

1、采用先进的ATMEL单片机为核心，减少了外围部件，提高了可靠性。

2、采用了WatchDog电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等多种技术，注重现场容错能力，整机抗干扰能力强。

3、可带1-3个数字化温度探头，精度高，无须校准。

4、6位LED显示，分别显示机号、温度及其它设定值。

5、RS485通讯接口，便于与上位机连接，以实现远距离通讯与控制。

三、性能指标：

●温度测量范围：－55℃～125℃（采用RW1820数字化探头）

●温度测量误差：+/-0.1℃(-20℃～+50℃)， +/-0.2℃(-55℃～+125℃)

●分辨率：温度0.1℃

●通讯接口：RS485接口

●电源电压：180V～240V

●环境温度：－10℃～50℃　　湿度：＜85%RH

●面板尺寸：160mm*80mm

四、外形及安装尺寸：

●面板尺寸：160mm*115mm*80mm（长＊宽＊高）

●开口尺寸：152mm*76mm

五、使用说明：

1、输入参数的过程是：

第一步：输入密码，默认密码为“0123”；

第二步：选择功能代码；

第三步：根据子代码提示输入参数，按[存贮]键确认。

子代码一般有多个，需要多次执行第三步。

当全部子代码输入完毕，自动返回测量状态。

在运行状态按[设置]键进入设置态，提示输入密码（0123）；使用[▶ ]键移位；使用[ ▲ ]键加当前位的数值；使用[存贮]键确认；

在设置状态下，按[设置]键放弃当前操作，回到运行状态；

以下是功能代码表：

| 功能代码 | 子代码 | 说明 | 默认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 输入温度上下限 | 0 | 提示输入探头号 | 1 |
|  | 1 | 提示输入该探头号的温度上限（大于120，或小于-50的设定值为非法，重置为120） | 50 |
|  | 2 | 提示输入该探头号的温度下限（大于120，或小于-50的设定值为非法，重置为-50） | -50 |
| 3 输入探头个数 | 0 | 提示输入探头个数（1-8） | 1 |
| 4 设置机号 | 0 | 设置机号（在一个系统中，机号应不重复） | 1 |

1、输入探头个数：

A、 按[设置]键，使用【▶】 【▲】使用配合，输入设置密码，默认是“0123 ”。按【确认】键，进入设置状态。

B、使用【▲】键，输入功能代码3，按【确认】健。右下窗口提示“1 0”，右上窗口最后1位闪烁。

C、使用【▲】键，输入探头数，按【确认】健保存设置。仪表自动返回测量状态。

2、输入对应探头的上下限值。

A、 按[设置]键，使用【▶】 【▲】使用配合，输入设置密码，默认是“0123”，按【确认】键，进入设置状态。

B、使用【▲】键，输入功能代码21，【确认】健。右下窗口提示“2 0”，右上窗口最后1位闪烁。

C、使用【▲】键，输入探头号，按【确认】健。右下窗口提示“2 1”，右上窗口第1位闪烁。

D、使用【▶】 【▲】使用配合，输入该探头的温度上限，按【确认】健。右下窗口提示“2 2”，右上窗口当前位闪烁。

E、使用【▶】 【▲】使用配合，输入该探头的温度下限，按【确认】健保存设置。仪表自动返回测量状态。

重复A到E步骤的操作，完成所有温度探头的设置。

3、输入机号：（机号是通信识别的标志）

A、 按[设置]键，使用【▶】 【▲】使用配合，输入设置密码，默认是“0123 ”。按【确认】键，进入设置状态。

B、使用【▲】键，输入功能代码4，按【确认】健。右下窗口提示“4 0”，右上窗口第3位闪烁。

C、使用【▶】 【▲】使用配合，输入两位机号（比如1号机，应输入“0 1”），按【确认】健保存设置。仪表自动返回测量状态。

六、注意事项：

1、严格按标准配线，接线端子应紧固良好，不产生接触不良故障。

2、应避免水进入机箱内部，如在室外露天安装，应采取防雨措施。

七、接线方式

1、温度探头    红→VCC(正电源)；蓝→T1/T2/T3(信号）；黑→ GND（地）

2、表后接线

注：a、温度探头的红线和黑线分别并起来，共用VCC 、GND。

b、探头线的屏蔽网接在GND,  如现场干扰不大可不接。

c、通信线采用R485通信总线，白接（1），黄接（2），屏蔽线接（3）。

d、电源接在（23）、（24）

3、如需延长探头线，可采用一根网线带三个探头：网线共有4对线，蓝白+蓝并在一起接VCC；棕接T1，绿接T2，橙接T3，棕白、绿白、橙白并在一起接GND。